便携式全数字彩色超声诊断系统技术参数要求

一、总体要求

1.设备名称：便携式全数字彩色超声诊断系统

2.数量：1套

3. 用途：腹部、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管、神经、肌肉骨骼等临床检查 ，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

4.连通性：

4.1医学数字图像接口部件

4.2通信DICOM3.0版接口部件

5. 为保障产品先进性，要求所投产品必须为2021年以后出厂产品.

6.所配软件为该机型的最新软件版本

二、系统概述

1.设备参数

1.1显示器：≥15英寸专业医用高分辨率彩色LED显示器；无闪烁，不间断逐行扫描；显示屏调整≥30°，显示器亮度可视可调；

1.2操作面板：背光键盘，便于操作；

1.3★探头接口：主机内置全激活相互通用接口≥2个； （需要证明图片）

1.4输出/入接口：主机自带VGA、LAN、DVI数字信号、Video out、ECG；

1.5 USB接口：主机自带4个，且支持USB3.0；

1.6 高速HDD固态硬盘存储≥500GB；

1.7 可支持外接鼠标及键盘；

1.8可选配专用推车，并具有机器锁定装置；可通过下压或上提来调整高度，可调节高度：0-100mm；

1.9标配电池

2.设备技术

2.1全数字化二维灰阶成像单元

2.2全数字化彩色多普勒单元

2.3全数字化能量血流成像单元

2.4能量多普勒模式

2.5方向能量多普勒模式

2.6全数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.7频谱多普勒（PW）

2.7.1动态范围多级可调

2.7.2频谱增强技术多级可调

2.8 支持二维/二维加彩色双实时模式

2.9高清血流成像技术

2.10对比度自适应多级可调

2.11图像优化技术多级可调

2.12斑点噪声抑制技术多级可调

2.13复合成像多级可调

2.14组织谐波成像

2.15自动图像优化

2.16全数字化波束形成器

2.17多倍信号并行处理技术

2.18梯形成像

2.19多波束血流高帧频

2.20曲面宽景成像

3.设备功能

3.1二维+频谱同屏测量功能

3.2脉冲多普勒(D)  频谱增强技术多级可调

3.3脉冲多普勒(D)  动态范围多级可调

3.4 4B模式：四幅同屏显示功能

3.5★可配置穿刺增强：穿刺增强线角度≥13级可调 （提供图片证明）

3.6支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑)

3.7热键自定义设置功能0-9键

3.8测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

3.9注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置，可视可调

3.10体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、血管等

3.11图像存储与（电影）回放重现单元

3.12实时存图、存电影，同屏显示

3.13DICOM:支持传输、工作清单、结构报告、打印功能

3.14放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能

3.15★支持≥11种语言.

3.16系统一键更新、一键恢复功能

3.17★实时四同步，二维+彩色+频谱+频谱自动包络测量（提供图片证明）

4.探头规格

4.1频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示

4.2★凸阵探头基波频率+谐波频率≥8种（提供图片证明）

4.3超宽频带探头：频率范围2-15.0MHz

4.3.1★线阵探头：超声频率5.0-12.0MHz（提供图片证明）

4.3.2凸阵探头：超声频率2.0-6.8MHz

4.3.3大角度腔内探头

4.3.4★探头宽度不小于 5cm（提供图片证明）

4.4使用模式 ：线阵探头：B/C/D；凸阵探头：B/C/D ；腔内探头：B/C/D

4.5穿刺

4.5.1穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

4.5.2穿刺引导线任意角度可调

4.5.3可配医用不锈钢材质穿刺架

5.测量和分析

5.1B模式、D模式、M模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速等

5.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量)

5.3产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析

5.3.1胎儿生理评分测量与分析

5.4妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术（≥8组数据可选）

5.5血管测量与分析(自动IMT测量、血管狭窄率测量)

5.6小器官测量与分析

5.7泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)

5.8超声图像静态、动态存储

5.9原始数据处理功能

5.10一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

5.11超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像)

6.二维灰阶显像主要参数

6.1扫描线：每帧线密度256超声线

6.2★可★可视可调动态范围≥180db，每步进≤4 db，可视可调（提供最大值和相邻步进≤4 db图片证（提供图片证明）

6.3数字式声束形成器

6.3.1数字式全程动态聚焦

6.3.2数字式可变孔径及动态变迹

6.3.3A/D≥ 12 bit

6.4 最大扫描深度≥35cm

6.5回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥15秒

6.6预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

6.7★增益调节≥100，连续可调（B/C/D可独立调节）（提供图片证明）

6.8 ★横向增益补偿≥8段、纵向增益补偿≥8段（提供图片证明）

6.9发射声速聚焦：多焦点可调

6.10扇形扫描角度：10°-60°选择

7.彩色多普勒

7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

7.2显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较

7.3彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式

8.频谱多普勒

8.1方式： D

8.2显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D

8.3零位移动≥7级可调

8.4多普勒取样容积：0.5-40mm (出具最大和最小值证明图片）

8.5超声功率输出调节：0-100%（可视可调）

三、配置

1.全数字彩色超声诊断系统主机 1台

2.高频线阵探头 1个

3.适用于主机的便携式拉箱包1个

备注：★号参数为重点参数，必须完全符合。中标后需提供样机验证参数。